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[bookmark: _Toc47976587][bookmark: _Toc7104]招标公告
[bookmark: _Toc32474]   大齿公司更新洛氏硬度计技改项目   招标公告

[bookmark: _Toc47976588]项目名称及项目编号
项目名称： 大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
项目编号： ZBGL2026070207
[bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
1. 招标内容：更新1台洛氏硬度计。满足热处理连续炉现场产品硬度检验需求，（硬度检验范围为HRC20～70），实现可对连续炉热处理过程产品实施监控，降低批量质量风险，提升检验效率和能力。
招标形式：公开招标。
[bookmark: _Toc47976590]投标人资格要求
（一）投标人条件
1.1拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于200万人民币(或等值其他货币);公司成立三年以上(以营业执照成立日期到开标当日满三年为准),且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
1.2拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和扫描件(需盖章)；
1.3拟投标人应提供法定代表人资格证明文件及法定代表人授权委托书；
1.4拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
1.5拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
1.6拟投标人提供2023年1月1日至今经第三方审计事务所审计并盖章的财务审计报告，并加盖公章（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表），未显示异常；
1.7拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
1.8拟投标人三年内无违法及重大违规情况；
1.9拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
1.10拟投标人最近半年纳税正常；
1.11拟投标人信用证明材料(征信报告)未显示异常；
1.12拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
1.13本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
1.14投标人所投设备属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书。设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人、合法使用权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益。
1.15本项目不接受代理商参与。
（二）资质文件组成
2.1法定代表人身份证明；
2.2法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
2.3营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
2.4投标人应具有与项目相关的‌资质证书；
2.5证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
2.6经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
2.7企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
2.8年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
2.9企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
2.10信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
2.11投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
[bookmark: _Toc47976591]报名及招标文件的获取
（一）应标报名截止时间：2026年7月19日17:00
（二）招标文件获取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。
（三）报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中“投标人资格要求-资质文件”中的2.1-2.10准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
*注：请务必在应标截止时间前完成注册、重汽E采通系统近三年财务数据更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
[bookmark: _Toc47976592]投标文件的递交
（一）投标截止时间：2026年7月27日9:00（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。
（二）投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。
（三）投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
开标时间和地点
（一）开标时间：2026年7月28日9:00（待定，投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号）
（二）开标地点：线上会议

[bookmark: _Toc47976593]招标公告发布媒介
本次招标公告同时在中国重汽官网等公开媒体上发布。
[bookmark: _Toc47976594]联系方式
（一）招标人名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司
（二）商务联系人：常永东/13994467780; 邮箱：changyongdong@163.com
（三）技术联系人：赵子炯/ 0352-7696411； 邮箱：907750509@qq.com


2026年7月
[bookmark: _Toc47976595][bookmark: _Toc7753]
第一部分  投标人须知
1. [bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
2. 项目编号：ZBGL2026070207
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：更新1台洛氏硬度计。满足热处理连续炉现场产品硬度检验需求，（硬度检验范围为HRC20～70），实现可对连续炉热处理过程产品实施监控，降低批量质量风险，提升检验效率和能力。
5. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
6. 报价：
（1） 如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
（2） 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。
7. 招标人信息：
（1）招标人名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司
（2）项目地址：山西省大同市云州街99号；
（3）商务联系人：常永东/13994467780; 邮箱：changyongdong@163.com
（4）技术联系人：赵子炯/ 0352-7696411； 邮箱：907750509@qq.com
[bookmark: _Toc47976598]合格的投标人。
1. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于 200  万人民币（或等值其他货币）；公司成立  3  年以上（以营业执照成立日期到开标当日满  3年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
4. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
6. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
7. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
8. 公司经营范围满足招标项目需求；
9. 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；
10. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
11. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
12. 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
13. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
14. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
15. 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
16. 本次招标项目不接受联合体投标；
17. 法律、行政法规规定的其他条件；
18. 投标人是招标货物的制造商或制造商授权的经销商；一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年07月13日
2. 招标文件领取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。
3. 答疑时间：2026年7月23日12:00前
4. 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5. 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年7月23日17:00前
6. 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7. 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中“投标说明-投标文件的组成-资质文件”的要求准备资料，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名，应标报名成功后，进入“供应商投标”环节。
8. 应标截止时间：2026年7月19日17:00
投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。
1. 资质文件：
(1) 法定代表人身份证明；
(2) 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
(3) 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
(4) 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
(5) 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
(6) 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
(7) 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
(8) 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
(9) 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
(10) 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
(11) 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
(12) 招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2. 技术标：
(1) 技术配置对比表。
(2) 投标设备配置明细表；
(3) 技术规格偏离表；
(4) 技术性能、参数的描述； 
(5) 备品备件工具材料明细表； 
3. 商务标：
(1) 开标一览表
(2) [bookmark: _GoBack]投标函（格式见附件）;
(3) 商务条款偏离表；
(4) 投标货物分项报价表；
(5) 备配件目录价格及折扣报价表
(6) 投标人需提交的其它资料。
（2） 投标文件的投递
1. 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
2. 邮寄地址：
3. 联系人及联系方式：
4. 投标文件递交截止时间：2026年7月27日9:00
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
(1) 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
(2) 投标保证金的金额：人民币 5000 元
(3) 开户名称： 中国重汽集团大同齿轮有限公司 
开户银行： 中国农业银行股份有限公司大同城区支行 
银行帐号： 04272001040026121   
开户行联号： 103162027204  
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(4)保证金缴纳截止时间：2026年7月27日9:00
2. 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
3. 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
4. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
5. 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
开评标
（1） 开标时间：2026年7月28日9:00（待定，投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号）
（2） 开标地点：线上会议
（3） 开标方式：线上会议
（4） 评标
1. 评标方法
· 评标方法（综合评分法）
本次招标采用综合评分法评标（技术标40%，商务标60%），即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。本着公平、公正、公开的原则，评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择综合评分最高确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
投标人得分＝技术标得分（∑评委评价得分/评委人数）＋商务标得分
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审（多轮报价）；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3. 评分标准

	评价
类型
	评审
内容
	序号
	内 容
	标准 分
	评分标准

	技术标100分
	业绩
	1
	设备制造商同类型项目业绩
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高5分(时间以签订日期为准),投标人在2023年1月1日以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准(须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认)。

	
	产品 技术
	2
	设备制造商装备制造能力、生产 设备、加工工艺、完善程度
	15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高15分。

	
	
	3
	产品方案技术先进、各系统完善、 性能可靠，设备主要核心部件
具备自身技术优势
	35
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 投标文件中技术方案、软硬件配置、处理工艺、设施明细、 技术参数、综合性能、控制方案等的先进性、符合性、适用  性进行分析比较、评议、综合打分，按照优、良、一般进行赋分，最高35分。

	
	答疑
	4
	现场答疑
	5
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回 答评标专家现场提问，打分0-5分。

	
	技术
偏离
	5
	技术偏离
	15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标 单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技 术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分15分，较大偏离每 一项扣3分，一般偏离每一项扣2分，最低得分0分。

	
	售后 服务
	6
	技术培训方案：对采购方人员的  技术培训方案安排科学、合理、 可行
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高5分。

	
	
	7
	投标人需有专业技术力量的维保机构并具有实施本项目维保的专业技术人员
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高5分。

	
	
	8
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施，提供设备备配件目录价格机折扣明细。
	15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、 一般进行赋分，最高15分。

	商务
100 分
	评 标 基 准 价 ：
1 、 评 标 基 准 价 为 当 前 轮 次 的 合 理 有 效 的  投 标 报 价 的 最 低 价 。
2 、 有 效 的 评 标 基 准 价 得 1 0 0 分 ： 其 他 投 标 人 的 价 格 得 分 按 下 列 公 式 计 算 ： 
投 标 价 格 得 分 =1 0 0 ×( 评 标 基 准 价 / 投 标 报 价 ) 。
注 ： 得 分 值 取 小 数 点 后 两 位 ， 不 足 一 个 百 分 点 的 ， 按 照 四 舍 五 入 法 计 算 。

	综合
得分
	综 合 得 分 = 技 术 标 得 分 × 40 % + 商 务 标 得 分 × 60 %

	备注
说明
	备注：
1、通过初审者为有效投标。
2、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。



定标
本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；
(5)投标人串通投标；
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
(9)有效投标不足三家；
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
交货及付款
1. 交货期：自合同签订生效之日起，60个日历日之内交货至供货地点；接续7个日历日之内完成安装，接续7个日历日内完成调试；接续10个日历日之内投入使用。
2. 交货地点：山西省大同市云州街99号，中国重汽集团大同齿轮有限公司。
3. 交货方式：交钥匙方式。
4. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
付款节点：
1、设备全部到达招标方现场，设备经安装、调试最终验收合格后，买方收到合同全额增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，买方财务审核通过后支付金额为合同含税总价款付款90%，账期30天；
2、合同含税总价款的10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交质量保证金的收款凭证及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后支付，账期365天；如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
5. 
*注：付款方式及付款比例不允许偏离。
质保金及质保期：
质保期：自设备验收文件最终签署之日起1年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报）
质保金：合同总价10%作为质保金，质量保证期满后按合同约定支付。
本次招标最终解释权归中国重汽集团大同齿轮有限公司。
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第二部分　技术标书
中国重汽集团大同齿轮有限公司
洛氏硬度计采购项目


技
术
标
书
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                 审核：  赵子炯          
                 批准：  陈秋里  
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第一章采购货物概况
第一节使用环境
1 项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
2 建设地点：山西省大同市装备制造园区中国重汽集团大同齿轮有限公司
3 使用地点：山西省大同市装备制造园区中国重汽集团大同齿轮有限公司
4 工作制度：全年工作 251 天、 2班制、设备年时基数 3514 小时
5 使用地点区域自然环境：
5.1 海拨高度：1500m 以下。
5.2 环境温度：室外极端最低温度-35℃、极端最高温度 42℃，昼夜最大温差25℃；厂房内温度 15～30℃。
5.3 相对湿度：年平均 59%，最大 95%、最小 15%。
5.4 地震裂度：七度。
6 能源环境：
6.1 电力：中国制式（三项五线制），供电电压 380V±15%/220V±15%，供电频率 50Hz±2%。
6.2 给水：市政自来水。
6.3 压缩空气：买方自备空压机自产压缩空气，0.5±0.1MPa。
6.4 天然气：市政天然气。
第二节采购货物概况
1 设备名称：洛氏硬度计（详见下表）
2 设备数量：1台（详见下表）
3 分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表
	序号
	名称
	主要功能
	单位
	数量
	安装地点/服务对象
	供货方式

	1
	洛氏硬度计
	满足热处理连续炉现场产品硬度检验需求，（硬度检验范围为HRC20～70），实现可对连续炉热处理过程产品实施监控，降低批量质量风险，提升检验效率和能力。

	台
	1
	山西省大同市装备制造园区中国重汽集团大同齿轮有限公司联合厂房
	交钥匙



注：上述设备要求分项报价并注明品牌与产地。
备注：①本表所列采购货物仅为设备的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
②本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。






第二章技术要求
1 基本要求
1.1 投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
1.2 投标方所供设备涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
1.3 投标方应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
1.4 投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
1.5 投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备），招标的中标货物（或设备）不接受试验品（提供证据），还应是原产地的货物（或设备）。
1.6 投标方应保证所供设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行、使用。
1.7 投标方应对招标方采购的设备所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，特殊项目应当无条件签署保密协议。
1.8 投标方需提供所投标设备的综合能耗及正常使用时的使用成本数据。
1.9 若投标方不能完全满足本技术标书中的各项条款的要求，不管是多么细小，都应在投标文件“技术偏离”章节中予以详细说明，如不明确说明均视为认同本技术标书的相关条款的要求。
1.10 如投标方对本技术标书内容存在歧义时，则以招标方的解释为准。
1.11设备各功能及配置要求全部分项报价，并注明品牌与产地。投标书中需列出设备所能实现的全部功能及加工软件的名录清单供招标方选择（可分项单独报价，不包含在投标报价中）。设备要求分项报价并注明品牌与产地。
1.12 在整个终验收过程中不得有维修、更换零部件或元件等行为。
1.13 投标方不得在任何情况下以任何方式限制招标方对设备的使用，如设置密码锁等。
2 执行标准
2.1 招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中予以补充和完善。
2.2 投标方需要执行的标准，应当以所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日后需要执行的标准。
	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	《金属洛氏硬度计检定规程》
	JJG112-2003
	


2.3 涉及的主要标准表（包含但不限于）
备注：1、如果有采用国际标准的货物，其执行标准由投标方提供、招标方确认。
3   技术规范
3.1 功能用途
3.1.1 功能用途：用于热处理连续炉现场产品硬度检验需求，（硬度检验范围为HRC20～70），实现可对连续炉热处理过程产品实施监控，降低批量质量风险，提升检验效率和能力。
3.1.2 生产能力：不涉及
3.2 主要技术指标参数
3.2.1 一般要求
3.2.1.1施加主试验力和卸载主试验力后的初级实验力的最大允许偏差应为±1%以内。
*3.2.1.2总实验力的最大允许偏差全标尺应为±0.5%以内。
3.2.1.3位移传感器分辨率：1µm
3.2.1.4示值误差：±1.0HR
*3.2.1.5示值重复性误差：≤0.5 HRC
3.2.1.6 HRC测试范围：HRC 20～70
*3.2.1.7硬度计读数分辨率：0.01HRC
3.2.1.8保载时间：在1-99秒内加载时间可调
3.2.2、硬度标尺
  普通洛氏： HRA-HRB-HRC-HRD-HRE-HRF-HRG-HRH-HRK-HRL-HRM -HRP-HRR-HRS-HRV  
表洛标尺： HRT-HRN
3.2.3、符合标准：
   洛氏符合标准DIN EN ISO 6508、ASTM D 785、ASTM E18、JJG112-20
3.2.4、主机技术参数
*3.2.4.1标准测试力加载范围：3-150Kgf，此范围内可设定载荷、保荷时间及加载速度；
*3.2.4.2测试要求：要求测试过程一键完成、样品距离压头在8mm内，压头自动下降，完成预载荷施压-主载荷施压-保载-卸除主载荷-保持预载荷-自动显示硬度值。
*3.2.4.3设备测量高度≥210mm；
3.2.4.4 压头中心至机壁距离≥190mm；
3.2.4.5 标准物台直径≥80mm 1个、≥200mm  1个、V型载物台 1个。
3.2.4.6 标准硬度块；HRC、HRB、30HRN、30HRT 各一块。
3.2.4.7压头配置：，洛氏金刚石压头4个，洛氏HRB压头1个，硬质合金球5个，
3.2.4.8加载方式：用传感器反馈的电子加载方法，载荷施加、控制由高灵敏度闭环力传感的加载系统完成，具有自动加载、自动卸载及自动载荷切换功能。全程载荷使用一个传感器。
*3.2.4.9 结构要求：根据检定规程JJG112-2013 的4.5条要求，仪器需带紧锁装置，机架变形不得超过0.5HR。
3.2.4.10 控制面板触摸屏，7英寸、操作简捷，实时显示压痕深度。
4 特别提示
4.1 本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的设备是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。
4.2 本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。
4.3 投标方认为所供设备必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.4 投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

第三章供货范围及供货方式
第一节供货范围
1 主要供货范围
1.1 工程性质：该项目为交钥匙工程。
1.2 招标方只提供所需厂地。
1.3 招标方只负责提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、天然气管线至系统接口。如，供电至系统电力接口的接线端，水、气等供至系统联接法兰外端（不含联接所需螺栓等紧固件和其它必需配件）。
1.4 投标方应提供包括设备正常运行所必需的全套连线设备、材料等；如：联接法兰外端面（含联接螺栓）之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料等；
1.5 投标方应提供包括设备正常运行、使用所必需的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。标书中有要求的，按标书要求提供；标书中无具体要求而投标方认为必须具备的，在投标文件报价明细中，单独报价。
1.6 投标方应提供包括为达到环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求的除尘系统、通风系统以及近距离照明系统等配套的设备、材料等。如投标方难以提供或无优势提供，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。严控使用国家规定淘汰的高耗能设备，推荐使用国家推荐节能设备设施。
1.7 投标方应提供包括为保证设备自身正常运行所必需的、适应使用地点条件的通风、冷却、降温系统等。
1.8 投标方应提供包括为保证设备正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
1.9 投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并在投标报价部分说明数量。
1.10 投标文件中，应当有主机的价格和详细的配置价格清单（包括硬件和加工程序软件），主机的外围配置的详细价格清单，单独列价的硬件和加工软件的详细价格清单。
2 备品备件、易损件和专用耗材供货范围
2.1 招标方招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。
2.2 投标方按照招标文件要求提供、或投标方认为招标方应当储备的备品备件、易损件和专用耗材，投标方应当在投标报价部分分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用时间。
2.3 投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料。
2.4 投标文件中，应当有备品备件、易损件和专用耗材的详细清单（内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。
2.5 备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。
3 技术资料供货范围
3.1 投标方须负责在合同签订后 15 个日历日内，提供设备基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读和使用，进口货物、设备应有中外文对照。
3.2 投标方应同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
3.3 投标方须负责在预验收前，提供设备各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3.4 投标方须负责在终验收前，提供招标方为保证设备正常运行所需后续、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
3.5 投标方须负责在终验收前，提供确定的而且质保期之后招标方维修所需要的可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
3.6 投标方须负责在终验收前，提供包括设备的备品备件、易损件和专用耗材规定的图纸及技术参数、技术要求等资料。
3.7 投标方须负责在终验收前，提供关于采购设备的操作维护手册、保养维修手册、零件清册及图册、零件订货号、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
3.8 投标方须负责在终验收前，提供关于采购设备的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准设备还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
3.9 本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供 5 套，其中 2 套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。
3.10 本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。
第二节供货方式
1 供货地点及款项支付
1.1 本项目建设工地（大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司）。
1.2付款方式： 按合同执行
2 供货时间
2.1自合同签订生效之日起，60个日历日之内交货至供货地点；
2.2接续7个日历日之内完成安装，接续7个日历日内完成调试；
2.3接续10个日历日之内投入使用。
2.4 投标方应当提供详细的工期计划。
2.5 设备终验收结束后，招标方投入生产使用时，投标方应当提供5个工作日的陪同生产人员（投标方的设备终验收调试人员）。
3 质保期
3.1 投标方所提供设备涉及的全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。
3.2 质保期之内，如果设备出现关键设备、总成、零部件或者多处一般设备、总成、零部件的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、设备能够正常运行使用之日起重新计算。
4 包装
4.1 投标方所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
4.2 包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
4.3 投标方所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.4 投标方应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
4.5 每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
4.6 每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、设备名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
4.7 投标方还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
4.8 包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
4.9 在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
5 运输
5.1 投标方应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
5.2 同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
5.3 一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。（对于进口设备，投标文件内注明运输方式：空运、海运，并分别报价和说明运输周期。）
5.4 在每批货物（或设备）发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。- 
5.5 货物（或设备）运抵招标方现场后，投标方应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。
第四章售中售后服务
1 技术及培训服务
1.1 投标方应负责对招标方不少于2名工程技术人员与 2 名操作人员提供不少于3个日历日的免费的、投标方生产制造现场的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训。
1.2 投标方应负责在招标方设备使用现场，进行 1～2 次免费的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。
1.3 投标方应免费提供一定数量的培训资料。
1.4投标方应按要求，免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与设备有关的工程设计资料、技术咨询等。
1.5 若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。
1.6 投标方负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
2 安装调试服务
2.1 根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；招标方将予以积极配合，协助投标方达到设备的各项技术指标和性能要求。
2.2 安装调试与验收期间，若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与协调。
2.3 投标方提供收费的或免费的、指导安装调试或负责安装调试，至少应在投标文件的报价章节中，予以明确说明（包括但不限于的设备和附属设备、相应的备品备件、专用工具、技术资料、技术服务以及相关的运输费、伴随服务费、装卸费、指导安装、培训、含增值税等全部费用）。
3 验收服务
3.1 投标方在招标方现场进行的设备的预验收和终验收配合或指导，应当是免费的。
3.2 设备验收时，若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供使用现场验收的配合或指导。
3.3 在投标方所提供设备需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
3.4设备发货前，投标方参照技术协议进行，预验收合格，双方签订预验收报告后可发货。
3.5设备到货后，投标方派员在招标方免费进行安装调试，并对功能进行测试，检查产品配套设备情况。
3.6由具有市级以上的法定计量机构根据《金属洛氏硬度计检定规程》出具检定证书及双方签订的技术协议执行，进行终验收，检定费用由投标方支付.
3.7验收结论不合格时，后续产生的一切责任由投标方承担。
3.8双方签署终验收报告，视为设备验收完成，自双方签署终验收报告之日起开始计算质保期。
3.9投标方在没有征得招标方同意的情况下，不得设置锁机密码或其它的控制设备运转的措施。

4 售后服务
4.1 所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，投标方应当在 2 小时内予以答复。
4.2 如发现所提供的设备存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 4 小时给予回复，如需到达现场，接到通知后48 小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 4 小时给予回复，如需到达现场，接到通知后 48 小时内派有关人员到达现场。
4.3 投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。
5 其它服务
5.1 若投标方所提供设备有需要进口的，投标方应自行、自费办理。
5.2 除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的设备的检验、试验、化验等直接费用。
5.3 本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。
5.4 投标方提供设备超出保质期后，售后服务费及计算方式。
第五章预验收和终验收
1 验收的一般约定
1.1 验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。
1.2 如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
2 检验
2.1 设备到达买方现场后,买方联系供方并发出开箱检验通知,供方应在三天内派相关人员协同买方工作人员进行开箱检验，如检验发现设备有短缺、破损、陈旧、等问题，供方应对出现的问题进行无偿维修或更换。

3 验收条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时设备完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
3.1 预验收一般条件
3.1.1 卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
3.1.2 设备应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音、漏电等现象。
3.1.3 设备应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
3.1.4 一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。
3.1.5设备的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
3.1.6 设备标牌完整、清晰、明确。
3.1.7 地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。
3.1.8设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求，并递交相关检测报告。
3.2 终验收一般条件
3.2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。
3.2.2 设备安装调试完毕，并至少经过了验收要求的试运行。
3.2.3 由具有市级以上的法定计量机构按国家、行业的相关标准进行校准、并出具的校准证书。校准完成后双方按照签订的《技术协议》执行进行终验收。（校准费用由中标方承担）
3.2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。
3.2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
3.2.6 设备质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。
4 终验收基本要求
4.1设备允许情况下，一般先连续空运转7小时，然后再进行负荷运行。
4.2负荷运行时，设备应连续运行5天，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
4.2.1 在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；
4.2.2 所有调整时间的总和不超过总运行时间的 5 %，如果超过 5%，则试运行时间重新计算；
4.2.3 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次。

第六章投标技术文件一般要求
1 投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2 投标技术文件至少应对投标设备的“技术偏离”、“商务偏离”作出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。
3 投标技术文件至少应对投标设备的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
4 投标技术文件至少应根据投标设备的关键设备、总成、零部件或系统作出优越性说明。
5 投标技术文件至少应根据投标设备的配置，按照备品备件、易损件和专用耗材明细表要求以及投标设备主要配置一览表要求（见下表），认真全面填写。
投标设备主要配置一览表单位：元
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



备注：本表作为投标方编制投标技术文件的一般格式。表中应当尽可能将配置列全、列细，这
将有助于投标方胜出。
6 投标技术文件至少应对招标文件和本技术标书所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。
7 投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
8 供货范围内的物品或服务，应当尽可能详细且分类填入配置表，其费用应当计入投标总报价之内。如果出现不一致的报价，将有可能导致废标。
9 除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程，在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
第七章其它要求
1 特殊要求
为保证本技术标书所列采购设备的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.1 投标方应是通过有关资格认证的单位，因此应附有有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000 等。
1.2 国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 证书）。
1.3 必须附有与本采购设备相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的设备的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售设备的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
1.4 应附有其它与投标单位、采购设备有关的荣誉证书或资料。
1.5 应附有中国相关国家部委颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。
1.6 应附有必要的采购货物（或设备）的相关检验、试验报告，如：《型式试验的检验报告》、《产品鉴定证书》、《新技术成果证书》等。
1.7 投标方必须附有采购货物（或设备）涉及国家规定必须进行的检验、试验报告等。
1.8 可附有投标方认为能够证明其所供设备的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等，如电气开关柜等电气设备的内部故障电弧效应试验报告、噪声较大设备的噪声检验报告等。
2 说明
2.1 投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购设备的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。
2.2 即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。
2.3 请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的设备，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。
2.4 招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在招标过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方或买方最有利的条款为准。
2.5 本技术标书在“预验收和终验收”章节所列的招标方在合同签署后将成为买方，中标的投标方将成为卖方；为避免歧异，本技术标书在“预验收和终验收”之外的其它章节，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方。

第3部分　 [bookmark: _Toc20595][bookmark: _Toc47976609]合同主要条款
[bookmark: _Toc47976611](合同以双方最终签署的版本为准)
[bookmark: _Toc47976610]一、标的、数量、交货期
二、交货地点
三、价款及付款方式
四、质量要求、保修期及售后服务
五、安装、调试及验收要求
六、违约责任
七、争议解决方式

[bookmark: _Toc47976615][bookmark: _Toc5925]第四部分　投标文件附件
[bookmark: _Toc47976616][bookmark: _Toc4225]附件1
投标函
致：中国重汽集团大同齿轮有限公司：
根据贵方 大齿公司更新洛氏硬度计技改项目  招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90 个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366865][bookmark: _Toc29366869]


附件2
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  大齿公司更新洛氏硬度计技改项目   现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日






附件3
开标一览表
项目名称：  大齿公司更新洛氏硬度计技改项目                                                          
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装时间如何响应
	付款方式及比例如何响应
	商务条款是否偏离

	1
	洛氏硬度计
	1台（套）
	不含税价：    元
含税价格：    元（大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括 包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等                                            全部费用。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 





附件4：投标人基本情况及资产情况汇总表（需盖章）
表1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	









40

40

表2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2023年
	2024年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




表3（如投标人为制造商可不填此表）
制造商（公司）基本状况表
	公司名称
	

	地  址
	

	联系人
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	传  真
	

	注册地点
	
	注册批准时间
	

	公司性质
	
	公司法定代表人
	

	公司技术负责人/职称
	

	工商营业执照证号（附复印件）
	

	对公司情况的摘要描述和对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介

	其他说明：













附件5保密承诺函

项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目

中国重汽集团大同齿轮有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。














投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日
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附件6技术规格偏离表
项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目

	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）




[bookmark: _Toc219995274]
附件7  2023年1月1日至今同类项目业绩一览表
项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目                                                          
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2023年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	


注：提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日





[bookmark: _Toc219995275]附件8 设备质量承诺函
                                               
项目名称:大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
中国重汽集团大同齿轮有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


[bookmark: _Toc219995277]附件9 设备分项报价表（表头项目不允许更改，表内内容供参考）
项目名称:大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
	序号
	物资/设备/...名称
	规格型号
	具体参数
（规格型号的描述）
	品牌
	未税单价
	含税单价
	计量单位
	数量
	未税总价
	含税总价
	备注

	1
	洛氏硬度计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标方认为组成的必须其他装置明细
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























附件10商务条款偏离表
项目名称:大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：授权代表签字：日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
37
附件11 投标人承诺

项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
75

附件12服务承诺函

项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
中国重汽集团大同齿轮有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日


[bookmark: _Toc14341849]
……………………………………………………………………………………….




附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（投标文件）


项目名称：大齿公司更新洛氏硬度计技改项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：授权代表签字：日期：


[bookmark: _Toc219995281]附件14 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批


[image: descript]
[image: descript]


注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见招标公告内容。
2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 计量检具”，业务主管部门选择“质量部”。








[bookmark: _Toc219995282]附件15 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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